### 高压灭菌锅

设备用途：该设备用于生物相关器皿、蛋白样品、潜在生物危害的材料进行高湿高温高压灭菌。该设备具有灭菌彻底，升降温较快，功率小、操作简便等特点。

一、技术参数与设备特点：

技术参数

1. 有效容量>=50L

2. 动力消耗<=2kw

3. 可选杀菌温度>110度

4. 最大可允许压力0.2Mpa

5. 温度显示范围10~130℃

6. 腔体材料不锈钢

7. 灭菌定时大于99分钟

8. 可选择不同灭菌模式：a琼脂培养基灭菌,  b液体培养基灭菌, c. 固体/医疗器皿灭菌

9. 多重保护装置：

● 双联锁盖系统             ● 双联排气检查系统

● 超温超压断电             ● 锁盖检测

● 温敏探头断路检测       ● 压力安全阀

● 灭菌时间读数定时器    ● 加热故障检测

● 缺水保护装置             ● 漏电断路器

设备主要特点：

1.电动锁系统：仅用触摸控制器就可以轻易和安全地开启箱盖。

2.专利针式锁：通过6根定位针水平插入灭菌器盖内，杜绝锁扣打滑带来的潜在安全隐患。

3.安全锁：同时检测腔内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖，确保最大的安全4.性。

5.排气检测系统：同时检测腔内压力和温度，以此判断腔内残余空气是否排放干净。

6.记忆（储存）支持系统：可以改变各种参数（如灭菌、排气、加热等参数），且一旦发生改变（包括停电故障）上述参数仍能被保留下来。

7.节省空间的设计：采用垂直向上打开箱盖设计，节省空间（相对铰链式水平打开箱盖的型号而言）。

8.过程状况显示：通过一组闪光灯指示出当前灭菌过程的多种情况。

6.排汽系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来。

7.配有安全功能和示警系统：超温、超压能断电；漏电断路器和过载电流检测器；水位探测、缺水保护装置；防干烧装置；加热故障检测等。

二、基本配置要求

1.灭菌器：8套

2.详细使用说明、安全证明：1套

三、技术服务

1.设备安装调试: 设备到达用户所在地后, 在接到用户通知之日起2周内执行安装调试直至达到验收指标，协助用户办理压力容器登记许可证。

2.技术培训: 仪器制造商授权的技术人员到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

3.质保期：提供2年正常使用的免费质保，质保期自技术验收签字之日起计算。

4.维保响应时间：卖方应在8小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的可执行解决方案，否则卖方应赔偿相应损失直至承担相应法律责任。设备到货开始每6个月有工程师进行定期回访维护。

5.设备升级：卖方免费向用户提供自验收之后未来5年的设备或其零部件、配件升级信息和与之相关的优惠升级方案。

6.设备使用期内，须协助用户办理安全阀、压力表等送检、校验。

四、其他事项

1.交货日期：合同签订之日起90天内。

2.目的港：武汉。