## WIV
武汉国家生物安全实验室生物安全检测清单
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 检测标准
1 | 生物安全柜综合性能检验 | 台 | 13 | 《生物安全柜》JG170-2005 《生物安全柜》YY0569-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011 《实验室生物安全通用要求》GB19489-2008 《实验室生物安全认可准则对关键防护设备评价的应用说明》CNAS-CL53 《密封箱室密封性分级及其检验方法》EJ/T1096-1999
说明：对生物安全柜进行现场安装情况检查、物理参数检测（送风风速、吸入口风速、气流流向、洁净度、噪声、照度）、排风高效过滤器检漏。
2 | IVC笼具综合性能检验 | 台 | 6
说明：对IVC笼具进行现场安装情况检查、物理参数检测（风量、洁净度、噪声）、排风过滤器检漏。
3 | 核心工作间综合检测 | 间 | 14
说明：P4核心工作间范围包括14间，内容包括物理参数（围护结构可视化严密性监测、风量、静压差、洁净度、噪声、照度、温度、相对湿度），性能验证（工况转换、系统启停、备用机组切换、备用电源切换以及电气、自控和故障报警系统的可靠性）。
4 | 辅助用房综合检测，按照高效送风口计价 | 间
说明：范围包括其余所有辅助房间（消毒间、隔离走廊、化学淋浴、更防护服、缓冲等）的各项物理参数（送风高效过滤器抽检、风量、静压差、洁净度、噪声、照度、温度、湿度），关键性能验证。
5 | 送风高效过滤器效率法检漏（四级生物安全防护区内全检） | 个 | 62
说明：包括防护区内所有房间的高效送风过滤器，采用大气尘或人工尘、对高效过滤器进行逐点扫描检漏。
6 | 排风高效过滤器效率法检漏（四级生物安全防护区内全检） | 个 | 63
说明：包括防护区内所有房间的高效送风过滤器，采用大气尘或人工尘、对高效过滤器进行逐点扫描检漏。
7 | BIBO设备内排风过滤器扫描检漏（全检） | 台 | 21
说明：对位于技术夹层内的排风过滤装置以及污物处理间的排风装置进行逐点扫描检漏。
8 | BIBO排风过滤装置严密性测试（全检） | 套 | 21
说明：对位于技术夹层内的排风过滤装置的箱体严密性进行压力衰减法检测。
9 | 四级生物安全实验室核心工作间严密性测试 | 套 | 0
说明：对P4核心工作间围护结构严密性进行压力衰减法检测。
10 | 中型动物隔离笼具综合性能检验（猴笼） | 台 | 4
说明：对IVC笼具进行现场安装情况检查、物理参数检测（风量、洁净度、噪声）、排风过滤器检漏。
11 | 核心区域压力一致性验证 | 间 | 14
说明：对全部核心工作间及其缓冲间压差显示及监控系统的示值与实际真实值的比对、调整。
12 | 化学淋浴间物理性能测试 | 间 | 4
说明：对化学淋浴间的物理性能进行检测，包括压差、换气次数、箱体密闭性等（压力衰减法）。
13 | 正压服物理性能测试 | 套 | 2
说明：对正压防护服的承压能力、供气流量、气密性（1250Pa-1000Pa）、噪声等。
14 | 气密门测试 | 套 | 42
说明：对气密门的气密性进行检测，采用压力衰减法、皂泡法。
15 | 高压灭菌锅 | 台 | 5
16 | 生命支持系统测试 | 套 | 1
说明：包括CO、CO2等气体浓度报警验证、空气压缩机可靠性、紧急支援气罐可靠性以及不间断电源的可靠性验证，对管道所有接口部位进行皂泡法密闭性检测。